## Sheet1
腔镜手术器械市场调研明细表
序号 | 器械名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 吸引器头 | 尺寸：φ5x330mm，可拆冲洗器，手推式；医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 个 | 16
2 | 冲水管 | 工作长度2.5m，硅胶材质；可高温高压和低温等离子灭菌。 | 条 | 4
3 | 气腹管 | 长4m，适配各品牌气腹机；硅胶材质；可高温高或低温等离子灭菌。 | 条 | 14
4 | 导光束 | 长度≥2.5m,可适配各品牌内窥镜、冷光源；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 条 | 15
5 | 导管束 | WOLF接口，长度≥2.5m；可高温高压或低温等离子灭菌 | 条 | 6
6 | 电凝勾 | 尺寸：φ5×330mm，L型；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 个 | 13
7 | 单极电凝线 | 长度≥2.8m，可高温高压或低温等离子灭菌 | 条 | 18
8 | 双极高频电缆线 | 长度≥2.8m，可高温高压或低温等离子灭菌 | 条 | 1
9 | 双极高频电缆线 | 与各品牌弹簧双极抓钳适配，长度≥2.8m，可高温高压或低温等离子灭菌。 | 条 | 1
10 | 无创抓钳(短头） | 尺寸：φ5×330mm；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 19
11 | 双极电凝钳 | 尺寸：φ5×330mm，双动，直头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
12 | 双极电凝钳 | 尺寸：φ5×330mm，弹簧式，直头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
13 | 双极电凝钳 | 尺寸：φ5×330mm，双动，弯头；三拆手柄，不带锁；可高温高压灭菌。 | 把 | 1
14 | 弹簧抓钳 | 尺寸：φ5x330mm，双动短头；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 2
15 | 腹腔镜镜头 | 30°镜头。 视场角：≥55° 视向角：30° 镜管直径：Φ10mm，工作长度：≥320mm；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 个 | 8
16 | 腔镜肠钳 | 尺寸：φ5×330mm，双动中空钳头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 13
17 | 施夹钳 | 尺寸：φ10×330mm，适配小号结扎夹，手柄360°旋转；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
18 | 施夹钳 | 尺寸：φ10×330mm，适配中号结扎夹，手柄360°旋转；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
19 | 施夹钳 | 尺寸：φ10×330mm，适配大号结扎夹，手柄360°旋转；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
20 | 持针钳 | 尺寸：φ5×330mm，○型手柄，弯头；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 17
21 | 直角分离钳 | 尺寸：φ5×330 mm,90°双动钳头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 4
22 | 直角分离钳 | 尺寸：φ10×330 mm,90°双动钳头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 2
23 | 胆囊抓钳 | 尺寸：φ5×330mm,爪式钳头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 3
24 | 胃抓钳 | 尺寸：φ5×330mm，头端有孔，翘头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 8
25 | 活检钳 | 尺寸：φ5×330mm；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
26 | 活检钳 | 尺寸：φ1.6×580mm，插入部分最大宽度≤1.6mm，工作长度≥580mm，钳头张开幅度≥45°；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
27 | 弯剪刀 | 尺寸：φ5×330mm，弯头，双开；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 16
28 | 无创抓钳 | 尺寸：φ5×330mm，双动钳头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 8
29 | 取石钳 | 尺寸：φ5×330mm，钳头鸭嘴状；可高温高压或低温等离子灭菌 | 把 | 1
30 | 分离钳 | 尺寸：φ5×330mm，双动，弯头；三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 22
31 | 肝脏拉钩 | 尺寸：φ5×350mm；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
32 | 肝脏拉钩 | 尺寸：φ10×350mm；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
33 | 三叶钳 | 尺寸：φ5×330mm；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
34 | 五叶钳 | 尺寸：φ10×350mm；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
35 | 可弯五叶钳 | 尺寸：φ10×350mm；扇形头端可弯；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
36 | 疝气钩针 | 直径1.6~1.8mm，长度145~160mm，医用不锈钢材质；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 个 | 1
37 | 气腹针 | 长150mm；医用不锈钢材质；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 5
38 | 气腹针 | 长120mm；医用不锈钢材质；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 9
39 | 穿刺针 | 长330mm；直径5mm；医用不锈钢材质；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 个 | 1
40 | 穿刺器 | 磁片穿刺器，φ5×95mm，带保护穿刺锥，含备用封帽5只；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 套 | 5
41 | 穿刺器 | 磁片穿刺器，φ10×95mm，带保护穿刺锥，含备用封帽5只；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 套 | 5
42 | 穿刺器 | 十字穿刺器，φ5×95mm，带保护穿刺锥，含备用封帽5只；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 套 | 1
43 | 穿刺器 | 十字穿刺器，φ10×95mm，带保护穿刺锥，含备用封帽5只；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 套 | 1
44 | 转换器 | 卡口式，φ10/5mm，含备用帽5只；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 个 | 1
45 | 宫腔镜单极线 | 长度≥2.8m，适用各品牌电外科设备，可高温高压和低温等离子灭菌 | 根 | 4
46 | 宫腔镜水管 | 长度≥3m，硅胶材质，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。 | 根 | 3
47 | 宫腔镜双极线 | 长度≥2.8m，与各品牌电外科设备适配，可高温高压和低温等离子灭菌。 | 根 | 2
48 | 宫腔镜鞘 | 包括工作手件1个、外鞘1个、内鞘1个、内鞘闭孔器1个共4件组成，能与我院在用宫腔镜配套使用；医用不锈钢材质，可高温高压灭菌。工作手件：被动式，拇指环可以移动，最大插入部外径4.7mm，工作长度200mm；外鞘：工作部分长度220mm,最大插入部外径8.7mm；内鞘工作部分长度260mm，最大插入部外径8.7mm。 | 套 | 1
49 | 宫腔镜鞘 | 包括工作把手1个、外鞘1个、内鞘1个、内鞘闭孔器1个共4件组成，能与我院在用宫腔镜配套使用；医用不锈钢材质，可高温高压灭菌。工作把手：被动式（插口）；内鞘：24Fr，鞘唇斜口；外鞘：25.5Fr，配鞘唇斜口。 | 套 | 3
50 | 宫腔电切镜镜头 | 12°镜头 视场角≥55° 视向角12° 镜管直径4mm,工作长度≥300mm, 通用冷光源接口；可高温高压和低温等离子灭菌。 | 套 | 4
51 | 宫腔镜电切环 | 尺寸：3mm×285mm，单极，环状环；低温等离子灭菌 | 个 | 25
52 | 电凝钩 | 尺寸：φ5×420mm，L型；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
53 | 施夹器 | 尺寸：φ10×420mm，大号；可高温高压灭菌。 | 把 | 1
54 | 施夹器 | 尺寸：φ10×420mm，中大号；可高温高压灭菌。 | 把 | 1
55 | 持针钳 | 尺寸：φ5×420mm，O型手柄，弯头；可高温高压灭菌。 | 把 | 1
56 | 吸引器 | 尺寸：φ5/10×420mm，弹簧式手柄；可高温高压灭菌。 | 套 | 1
57 | 肠抓钳 | 尺寸：φ5×420mm ，双动中空钳头，三拆手柄，不带锁，可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
58 | 胃抓钳 | 尺寸：φ5×420mm ，单动鸭嘴钳头，三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
59 | 弯分离钳 | 尺寸：φ5×420mm ，双动钳头，三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
60 | 无创抓钳 | 尺寸：φ5×420mm ，双动钳头，三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 2
61 | 弯剪刀 | 尺寸：φ5×420mm ，双动钳头，三拆手柄，不带锁；可高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
62 | 子宫肌瘤钻 | 直径10mm，长420±10mm；医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 个 | 1
63 | 子宫肌瘤钻 | 直径5mm，长420±10mm；医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 个 | 1
64 | 简易举宫器 | 长260±10mm ，单爪；医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 个 | 1
65 | 多功能举宫器 | 一柄带五个金属头，可调弯、可冲液，医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 个 | 1
66 | 肌瘤抓钳 | 长250±5mm，双爪；医用不锈钢材质；可高温高压灭菌。 | 把 | 1
67 | 活检钳 | 直，φ5×330mm；可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。 | 把 | 1
68 | 一折弯医用吸引器 | 椭圆8孔磨砂头，全长39±1cm，弯形；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
69 | 医用推结器 | 月牙形，全长34±1cm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
70 | 双关节蛇头钳 | 头宽5mm，全长35±1cm，弧弯25±2mm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
71 | 双关节淋巴结钳 | 头宽8mm，椭圆头，全长35±1cm，弧弯25±2mm，医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
72 | 双关节卵圆钳 | 头宽10mm，有齿，全长35±1cm，弧弯25±2mm；医用不锈钢；可高温高压灭菌。 | 把 | 2
73 | 双关节卵圆钳 | 头宽12mm，有齿，全长42±1cm，弧弯25±2mm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
74 | 双关节持针钳 | 弯形钳头，钳头带镶片，全长35±1cm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
75 | 双关节剪刀 | 弯形刀头，全长35±1cm；医用不锈钢材质，高温高压灭菌。 | 把 | 2
76 | 双关节中弯分离钳 | 头粗2.5±0.2mm，全长35±1cm，弧高15±1mm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
77 | 双关节中弯分离钳 | 头粗2.5±0.2mm，全长35±1cm，弧高25±2mm；医用不锈钢材质；高温高压灭菌。 | 把 | 2
78 | 双关节70度分离钳 | 角高16±1mm，头粗2.5±0.2mm，全长35±1cm，角弯70±3°；医用不锈钢材质；灭菌高温高压灭菌。 | 把 | 2
79 | 胆道取石网篮 | 用于腹腔镜、胆道镜下胆道结石取出。椭圆形，开幅20±3mm，工作长度≥120cm；可重复使用。可低温等离子灭菌。 | 个 | 5
80 | 胆道取石网篮 | 用于腹腔镜、胆道镜下胆道结石取出。椭圆形，开幅30±3mm，工作长度不小于120cm；可重复使用。可低温等离子灭菌。 | 个 | 5
81 | 胆道取石网篮 | 用于腹腔镜、胆道镜下胆道结石取出。螺旋形，开幅20±3mm，工作长度≥120cm；可重复使用；可低温等离子灭菌。 | 个 | 5
82 | 胆道取石网篮 | 用于腹腔镜、胆道镜下胆道结石取出。螺旋形，开幅30±3mm，工作长度≥120cm；可重复使用；可低温等离子灭菌。 | 个 | 5
83 | 针式钳 | 双动钳头，直径φ2.90～3.0mm,工作长度315±10mm,可360度旋转，钳头可拆卸更换。适用高温高压或低温等离子灭菌。 | 把 | 1